## Лист1 (2)
Приложение 2 к тендерной документации
Форма
Перечень закупаемых товаров
№ лота | Наименование товаров | Технические и качественные характеристики закупаемых товаров | Ед. измерения | Количество | Срок поставки | Место поставки | Сумма, выделенная для закупки, тенге
1 | Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции | Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных и биполярных сечений и коагуляций, с возможностью заваривания сосудов до 7 мм. Применяется в общей хирургии, эндоскопии, хирургии кисти, ЛОР-хирургии, кардиохирургии, нейрохирургии, пластическая хирургия, грудная хирургия, ортопедия, урология. Настройки прибора, заранее запрограммированы. Наличие двух инновационных универсальных монополярных разъема с функцией распознавания подключаемых инструментов и автоматической установкой рекомендованных параметров, с возможностью подключения стандартных инструментов других производителей. Наличие трех инновационных биполярных разъема с функцией распознавания подключаемых инструментов и автоматической установкой рекомендованных параметров, с возможностью подключения стандартных инструментов других производителей. Возможна одновременная коагуляция двумя инструментами. Наличие перманентного самотестирования Автоматическое распознавание токов утечки, короткого замыкания 1.Режимы монополярного сечения : Стандарт – мощность от 1 до 350 Вт, максимальные пиковые напряжения от 400 до 750 Вп, девять эффектов. Микро- мощность от 1 до 50 Вт, максимальные пиковые напряжения от 280 до 450 Вп, девять эффектов. Сухое сечение- мощность от 1 до 200 Вт, максимальные пиковые напряжения от 1,4 до 1,6 кВп, девять эффектов. Гинекологическая петля - мощность от 1 до 200 Вт, максимальные пиковые напряжения 650 Вп, три эффекта. Резекция ТУР - мощность 250 Вт, максимальные пиковые напряжения от 650 до 750 Вп, пять эффектов. Лапароскопия - мощность от 1 до 200 Вт, максимальные пиковые напряжения от 400 до 750 Вп, девять эффектов. максимальные пиковые напряжения 750 Вп, девять эффектов. Полипэктомия средняя – максимальные пиковые напряжения 750 Вп, девять эффектов. (доступна при наличии опции Полипэктомия быстрая – максимальные пиковые напряжения 750 Вп, девять эффектов. (доступна при наличии опции Папиллотомия медленная – максимальные пиковые напряжения 650 Вп, девять эффектов. (доступна при наличии опции Папиллотомия средняя – максимальные пиковые напряжения 650 Вп, девять эффектов. (доступна при наличии опции Папиллотомия быстрая – максимальные пиковые напряжения 650 Вп, девять эффектов. (доступна при наличии опции 2.Режимы монополярной коагуляции: Умеренная – мощность от 1 до 120 Вт, максимальные пиковые напряжения 250 Вп, три эффекта. Форсированная без резания – мощность от 1 до 80 Вт, максимальные пиковые напряжения 3,5 кВп. Форсированная смешанная – мощность от 1 до 80 Вт, максимальные пиковые напряжения от 2,3 до 2,8 кВп, три эффекта. Форсированная с резанием – мощность от 1 до 250 Вт, максимальные пиковые напряжения от 1,3 до 1,5 кВп, четыре эффекта. Спрей (бесконтактная) – мощность от 1 до 120 Вт, максимальные пиковые напряжения от 3 до 5 кВп, четыре эффекта. Лапароскопия – мощность от 1 до 120 Вт, максимальные пиковые напряжения 1,8 кВп. Резекция ТУР – мощность от 1 до 120 Вт, максимальные пиковые напряжения 2,6 кВп. – мощность от 1 до 50 Вт, максимальные пиковые напряжения от 2,3 до 3,1 кВп, три эффекта. (доступна при наличии опции Cardiac Mammaria – мощность от 1 до 60 Вт, максимальные пиковые напряжения 2,3 кВп Cardiac Thorax – мощность от 1 до 100 Вт, максимальные пиковые напряжения 2,3 кВп SimCoag – мощность от 1 до 120 Вт, максимальные пиковые напряжения от 1,5 до 4,6 кВп, три эффекта. 3.Режим биполярного сечения Стандарт – мощность от 1 до 200 Вт, максимальные пиковые напряжения 400 Вп. Биполярные ножницы – мощность от 1 до 120 Вт, максимальные пиковые напряжения 200 Вп. Биполярная резекция – (доступна при наличии опции Bipolar Resection) мощность 250 Вт, максимальные пиковые напряжения 500 Вп, три эффекта. 4.Режимы биполярной коагуляции: Пинцет стандарт – мощность от 1 до 120 Вт, максимальные пиковые напряжения 150 Вп. Пинцет стандарт Автостарт – мощность от 5 до 120 Вт, максимальные пиковые напряжения 150 Вп. Пинцет микро – мощность от 0,1 до 20 Вт, максимальные пиковые напряжения 150 Вп. Пинцет форс – мощность от 1 до 100 Вт, максимальные пиковые напряжения 550 Вп. Биполярные ножницы – мощность от 1 до 120 Вт, максимальные пиковые напряжения 200 Вп. Лапароскопия – мощность от 1 до 120 Вт, максимальные пиковые напряжения 150 Вп. Биполярная резекция – (доступна при наличии опции Bipolar Resection) мощность от 1 до 350 Вт, максимальные пиковые напряжения 190 Вп. Лигирование – (доступна при наличии опции мощность 200 Вт, максимальные пиковые напряжения 190 Вп. TissueSeal PLUS – (доступна при наличии опции мощность 200 Вт, максимальные пиковые напряжения 190 Вп. Наличии опции Наличие меню на русском языке; Возможность создания 350 индивидуальных программ; Напряжение питания 100 – 120 В / 220 – 240 В ± 10 % Частота на выходе 50 / 60 Гц Сила тока питания макс. 10 A / 5 A макс. Энергопотребление в режиме ожидания 3 Вт Энергопотребление макс. 700 Вт Наличие кабеля сетевого, со штекером типа F Schuko, длина не менее 5 м- 1 шт. Наличие кабеля выравнивания потенциалов, длина не менее 5 м- 1 шт. Наличие двухпедального ножного переключателя с кнопкой, кабель длиной не менее 4 м- 1 шт. Наличие нейтрального электрода одноразового применения, EASY, составной, площадь не менее 90 cm², (в упаковке не менее 100 шт.)-3 шт. Наличие кабеля для нейтральных электродов одноразового применения, стандартный, длина не менее 4,5 м- 1 шт. Наличие монополярного кабеля, для эндоскопических инструментов с разъёмом для подключения 2,8 мм, штекер 4 мм, длина не менее 4,5 м-1 шт. Наличие монополярного кабеля, для эндоскопических инструментов с разъёмом для подключения 4 мм, штекер 4 мм, длина не менее 4,5 м- 1 шт. | комплект с инструментами | 1 | Согласно Договора по заявке Заказчика | Мангистауская область город Актау, 24 микрорайон Больничный городок №2 "ГКП на ПХВ Областной онкологический диспансер" | 2500000
Глава 4. Требования к товарам, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования 20. К закупаемым и отпускаемым (при закупе фармацевтических услуг) лекарственным средствам, профилактическим (иммунобиологическим, диагностическим, дезинфицирующим) препаратам, изделиям медицинского назначения, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования: 1) наличие регистрации лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в соответствии с Кодексом и порядком, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения). При этом, регистрация подтверждается копией действующего документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса Государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью экспертной организации либо нотариально засвидетельствованной копией разрешения уполномоченного органа на ввоз и применение на территории Республики Казахстан. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках. При ввозе и (или) производстве лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения до истечения срока действия документа, подтверждающего регистрацию, необходимо представить документы, подтверждающие наличие заявленного количества, срок годности и порядок их хранения, предусмотренный настоящими Правилами; 2) лекарственные средства, профилактические (иммунобиологические, диагностические, дезинфицирующие) препараты, изделия медицинского назначения хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом; 3) маркировки, потребительские упаковки и инструкции по применению лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения соответствуют требованиям Кодекса и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;. 4) срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);. не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);. 5) срок годности лекарственных средств, изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору составляет: не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 6) срок годности лекарственных средств, изделий медицинского назначения, за исключением товаров, указанных в подпункте 7) настоящего пункта, на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет: не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 7) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет: не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 8) переходящие остатки товара единого дистрибьютора поставляются заказчику по соглашению сторон для использования по назначению до истечения срока их годности; 9) медицинские иммунобиологические препараты имеют достоверные данные об опыте клинического применения в пострегистрационный период в Республике Казахстан и (или) странах-членах Международной конференции по гармонизации технических требований к регистрации лекарственных препаратов для человека (странах регионов ICH); 10) биосимиляры должны иметь данные, подтверждающие схожесть и (или)идентичность их по качеству, безопасности, эффективности и иммуногенности в сравнительных исследованиях с оригинальным биологическим лекарственным препаратом, подтвержденные экспертной организацией; 11) наличие зарегистрированных цен лекарственных средств, изделий медицинского назначения, за исключением орфанных лекарственных средств.