Приложение №2

к тендерной документации

Техническая спецификация

Тендер по закупу медицинской техники в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2016 год

| № лота | Наименование товара | Техническая спецификация медицинской техники |
| --- | --- | --- |
| 1. | Система для окрашивания гистологических и цитологических материалов с возможностью одновременного независимого проведения иммуногистохимического исследования и SISH методики. | Предназначение: Система для автоматического окрашивания гистологических или цитологических образцов на предметных стеклах особыми иммуногистохимическими реагентами или реагентами для in situ гибридизации в целях диагностики in vitro. Применение: Для автоматического окрашивания гистологических или цитологических образцов на предметных стеклах особыми иммуногистохимическими реагентами или реагентами для in situ гибридизации в целях диагностики in vitro. Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности): Система состоит из прибора для окрашивания, реагентов, главного компьютера с установленным на него программным обеспечением (ПО), программы для сетевой связи и периферийных устройств. Прибор для окрашивания выполняет операции, необходимые для автоматической обработки стекол в рамках иммуногистохимического анализа (IHC) и реакции гибридизации in situ (ISH). Основными компонентами системы являются компьютер с ПО и прибор для окрашивания. ПО может управлять не менее восьми приборами, и оператор сможет контролировать их работу с одной общей консоли. ПО и приборы находятся в постоянной связи. Датчики прибора считывают штрих-коды на предметных стеклах и реагентах, контролируют уровень жидкости и отслеживают процесс обработки препаратов. Собранная информация передается на компьютер. Компьютер планирует процесс окрашивания, сообщает оператору о том, какой реагент необходимо загрузить, и начинает процесс окрашивания после нажатия кнопки. Во время окрашивания инструмент продолжает контролировать условия и передает информацию на компьютер. Компьютер графически отображает каждый инструмент. Он сообщает оператору о месте нахождения каждого стекла в процессе обработки, указывает, какой контейнер с реагентом убрать или загрузить, а также когда опорожнить контейнер с отходами. Неполадки, запросы или сообщения об ошибках отображаются на дисплее. Простым наведением курсора на изображение стекла оператор может просматривать информацию о нем (идентификаторы пациента и врача, название протокола и даты). Также наведение курсора на изображение регента выдает такую информацию, как: название и номер реагента, его остаток и срок годности. Система также снабжена усовершенствованными функциями анализа препаратов, включая автоматическую обработку протокола, печать этикеток, заказы, реестр, ведение образцов, регистрация реагентов, составление отчетов и обслуживание системы. Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам): Физические характеристики Узел прибора Габариты (Ш x Г x В) не более 88,9 x 66,0 x 153,0 см Необходимые зазоры Сверху: 15" (38,1 см) С боков: 4" (10,2 см) Сзади: 6" (15,2 см) Вес не более 175 кг Тип, режимы: Функциональное назначение IHC, двойной IHC, ISH, двойной ISH, CISH, SISH, FISH, FITC Загрузочная емкость не менее 30 предметных стекол Производительность не менее 90 стекол в течение 8 часов Карусель для реагентов не менее 35 позиций для реагентов Предметные стекла не менее 25 x 75 мм, 1 x 3 дюйма или 26 x 76 мм Superfrost Plus Модульность Главный компьютер может контролировать от 1 до 8 приборов платформы BenchMark Качество воды NCCLS Тип II или аналогичная (используется название «деионизированная вода» или «дистиллированная вода») Наливные реагенты не менее 7 контейнеров для различных наливных реагентов, встроенные контейнеры объемом 3 - 6 литров для непрерывного доступа Шумовые характеристики менее 70 дБА Тепловыделение Тепловыделение не более 400 БТЕ/час в режиме ожидания, не более 1550 БТЕ/час в режиме работы. Диапазон рабочей температуры не более 20° C до 32° C (68° F до 90° F). (При превышении указанного температурного диапазона аппарат может оказаться не в состоянии поддерживать необходимую для осуществления реакции температуру). Рабочая влажность не более 20% – 95% без конденсации. Место установки Только для эксплуатации в помещениях. Ровная горизонтальная поверхность. Отсутствие прямых солнечных лучей или сквозняков. Держать на удалении от открытого источника тепла или влажности. Высота над уровнем моря - не более 1828 м. Устанавливать аппарат следует в таком месте, чтобы легко можно было извлечь основной штекер из сети электропитания. Защита от проникновения пыли и влаги Обычная Требования к комплектации (с указанием наименований и количества комплектующих с указанием единиц измерений) № пп; Техническая характеристика комплектующего к оборудованию; Требуемое количество (с указанием единицы измерения). 1.; Прибор с полной автоматизацией этапов нагревания, депарафинизации, окрашивания для одновременного независимого проведения иммуногистохимического исследования и метода гибридизации in situ.; 1 шт.. 2.; Компьютер с программным обеспечением для автоматических аутостейнеров; 1шт.. 3.; Монитор плоский - составная часть компьютерного и программного модуля автоматических аутостейнеров; 1шт.. 4.; Набор электрических проводов (4 провода - составная часть компьютерного и программного модуля автоматических аутостейнеров; 1 набор. 5.; Набор состоит из комплекта пластиковых насадок на корпус канистр для маркировки содержимого для внутриаппаратной установки аутостейнера; 1 набор. 6.; Электрический провод для подключения аутостейнера к электрической сети; 1 шт.. 7.; Штрих-код принтер - составная часть компьютерного и программного модуля автоматических аутостейнеров; 1 шт.. 8.; Печатная лента штрих-кодов для штрих-код принтера 1 катушка - 500 ярлыков.; 4 шт.. 9.; Канистра для жидких отработанных растворов, пластиковая, объем 20 литров; 2 шт.. 10.; Канистра градуированная, пластиковая, объем 20 литров; 3 шт.. 11.; Набор канистр для внутриаппаратной установки, включает 8 пластиковых канистр для буфферных растворов.; 1 набор. 12.; Удлинитель электрический на 6 розеток (евростандарт); 1 шт.. 13.; Жидкий концентрат, 2 литра в пластиковом контейнере, раствор предназначен для удаления парафина из образцов ткани в разведении 10X цитрата натрия в физиологическом растворе при проведении промывки в процессе гибридизации in situ (ISH), проведенные на автоматических аутостейнерах. Перед применением разводится в дистиллированной воде в разведении 2л концентрата к 20 литрам дистиллированной воды; 3 шт.. 14.; Раствор готовый к использованию, 2литра, в пластиковом контейнере. Раствор необходим в качестве защитного барьера между жидкими реагентами и воздухом для предотвращения испарения и обеспечения стабильной водной среды для иммуногистохимии или гибридизации in situ (ISH) на автоматических аутостейнерах; 16 шт.. 15.; Жидкий концентрат в пластиковом контейнере, 2 литра. Буферный раствор цитрата натрия и хлорида натрия используется для внутриаппаратной промывки предметных стекол между этапами окрашивания на автоматических аутостейнерах. Обеспечивает стабильную водную среду для проведения гибридизации in situ.; 3 шт.. 16.; Жидкий концентрат уксусной кислоты и полиоксиэтиленгликоль-додецилсульфатного эфира (Brij35) в пластиковом контейнере (pH 7.6 ± 0.2), 2 литра. Буферный раствор используется для внутриаппаратной промывки слайдов между этапами окрашивания и обеспечивает стабильную водную среду для иммуногистохимии и гибридизации in situ (ISH), проведенные на автоматических аутостейнерах.; 7 шт.. 17.; Раствор готовый к использованию, в пластиковом контейнере, 2 литра. Раствор необходим для процедур внутриаппаратной обработки стекол на аутостейнере. Данным раствором заполняют контейнер в автоматизированном модуле гидросистемы аутосейнера; 3 шт.. 18.; Цитратныый буферный раствор, готовый к использованию, в пластиковом контейнере, 2 литра. Раствор необходим для процедур внутриаппаратной обработки стекол на аутостейнере. обеспечивает ренатурацию белковых молекул антител. Данным раствором заполняют контейнер в автоматизированном модуле гидросистемы аутосейнера; 2 шт.. 19.; Раствор в пластиковом дозаторе, готовый к использованию на 50 тестов для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического исследования на автоматических аутостейнерах. Первичное антитело, моноклональное, кроличье, клон (V9); 2 шт.. 20.; Раствор для деконтаминации, концентрированный, предназначен для ежеквартальной очистки инструмента. Выпускается в объеме 5 литров в пластиковой канистре. Прозрачный раствор голубого цвета с запахом лимона.; 1 шт.. 21.; Набор предметных стекол №10, для проведения инсталляции инструмента и его калибровки. Стекла содержат срез 4 мкм, плацентарной ткани; 2 набора. 22.; Набор предметных стекол №10 для калибровки температурной пластины, при проведении полугодового технического обслуживания; 2 набора. 23.; Набор состоящий из этикетки и регистрационной кнопки. Набор предназначен для электронной регистрации антител других производителей в программном обеспечении инструмента; 1 набор. 24.; Набор состоящий из пустого дозатора , трех фильтров и пустых шприцев на 10 и 20 мл, набор предназначен для разведения, фильтрования и использований антител других производителей в инструменте; 1 набор. 25.; Раствор для разведения первичных антител других производителей для использования в инструменте. Выпускается в пластиковом флаконе 100 мл; 1 шт.. Гарантийные обязательства Гарантийный период на систему не менее 37 мес., наличие сервисной службы в РК, обучение медицинского персонала на рабочем месте, руководство пользователя на русском и государственном языках. |

Председатель:										Джариев Н.Н.- директор

Заместитель Председателя:		Досаханов Ж.А. – заместитель директора по лечебной работе

Члены:	Джарылкасинова Ж.К. – заместитель директора по организационно-методической  работе

Кривалова Е.Ю. – заместитель директора по финансово-экономическим вопросам

Бейсенов К.Д.– юрисконсульт

Независимый эксперт:	Сатбаева Э.Б. - руководитель референс-центра

РГП на ПХВ «КазНИИОиР»