Приложение №2

к тендерной документации

Техническая спецификация

Тендер по закупу медицинской техники в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2016 год

| Комплект оборудования для патоморфологии | Вакуумный тканевой процессор в комплекте. Вакуумный тканевой процессор. Представляет из себя систему для автоматической проводки образцов тканей. Управляемый микропроцессором прибор разработан для ускорения и полной автоматизации гистологического процессинга, а также безопасной работы с реактивами (имеется водяной и угольный фильтры очистки воздуха). Электрические характеристики. Номинальное напряжение и ток 100/240V 50/60Гц, 1500 В. Контроль - встроенный компьютер. Требования к условиям окружающей среды. Температура 10°/35° C. Относительная влажность мах 80% (без образования конденсата). Давление 400/1200 HPa. Метрические характеристики: размеры (Длина × Ширина × Высота) 600 х 720 х 1300мм. Вес 180 кг. Интерфейс. Цветной ЖК сенсорный дисплей с диагональю 15 дюйма (Touch). Двухуровневая система паролей с различными уровнями доступа («пользователь» и «администратор»). Режим сохранения экрана позволяет максимально увеличить срок его службы. Автоматическое программируемое включение/выключение аппарата. Функция подсчета проведенных кассет или циклов проводки. Режим отложенного старта. Регистрация и хранение статистической информации USB хранитель. Звуковое оповещение при завершении проводки. Звуковое оповещение при возникновении ошибки. Возможность подключения периферийных устройств (USB-карта памяти, принтер, внешнее устройство сигнализации). 3 оптических датчика контроля уровня реагентов. Возможность частичной дозагрузки. Сменный угольный фильтр надежно улавливает запахи реагентов. Функциональные характеристики. Проводка материала осуществляется в режиме регулируемого вакуума и давления. Полностью открытая система. Производительность до 300 кассет за 1 цикл проводки. Контроль блокировки крышки реторты во время работы процессора (микро-переключатель). Подогревание внутренней поверхности крышки реторты. Система подачи реагентов, включающая ротационный и поворотный клапан, выполненный из керамики. Запатентованная система ENE – система ускоренной проводки за 40 минут при температуре 65°C. Система циклической очистки парафина, что позволяет экономить парафин на 50%. Время очистки парафина 30 мин. Ручной или автоматический режим запуска цикла очистки парафина. Возможность включения/выключения нагрева клапанов. Установка температуры реагентов 20°C–45°C. Четыре (плюс 1 резерв) термостатируемые емкости для парафина объемом 2,5 л. Каждая из емкостей вынимается индивидуально, что упрощает процесс замены парафина. Установка температуры парафина 55°C–65°C. 10 резервуаров для реагентов объемом 2,5 л. Позволяет экономить на количестве реагентов, используемых для проводки гистологического материала в лаборатории. Система автоматической замены реагентов. 2 резервуара для очистки объемом 2,5 л. До 18 программ проводки. До 40 наименований реагентов. 4 режима перемешивания реагентов позволяют подобрать оптимальный вариант проводки для различных типов тканей и значительно улучшают качество инфильтрации ткани. Быстрое перемешивание реагентов (полный слив и полная подача реагентов в реторту) - через каждые 12 мин. Медленное перемешивание реагентов (полный слив и полная подача реагентов в реторту) - через каждые 20 мин. Непрерывное перемешивание реагентов (частичный слив и частичная подача реагентов в реторту в течение 10 мин) - через каждые 12 мин. Перемешивание реагентов путем запуска воздушных пузырьков вверх с нижней части реакционной камеры. С различной частотой (0 = не перемешивая, 1 = одно перемешивание каждые 30 мин, 2 = одно перемешивание каждые 20 мин, 3 = одно перемешивание каждые 15 мин, 4 = одно перемешивание каждые 10 мин, 5 = одно перемешивание каждые 5 мин. Возможность отключить перемешивания реагентов –10 мин. 4 вида циклов давление-вакуум: A = давление окружающей среды, V = вакуум, давление будет снижено до 600 ГПа ниже давления окружающей среды, P = давление, давление до 200 ГПа выше температуры окружающей среды, P/V = переменный цикл давления и вакуума с частотой в 8 мин. Цикл «вакуум»: 90 сек — вакуум, 30 сек — атмосферное давление. До 3 циклов «давление/вакуум» и до 3 циклов «вакуум», задаваемых пользователем. Возможность отключить циклы давления и вакуума. Возможность ручного управления ротационным клапаном, насосами подачи и слива реагентов из реторты. Система улавливания испарений, оснащенная 2 угольными фильтрами. Комплект поставки: Вакуумный тканевой процессор в комплекте— 1 шт, угольный фильтр – 6 шт, гистологические кассеты с неустановленными крышками, 2000 - шт/уп, - 7 шт. раствор для гистологической обработки тканей на основе изопропанола, канистра 10 л - 5 шт. воск искусственный для гистологической заливки 5 кг/уп - 20 шт. ортоксилол 100 кг формалин 10% забуференный 10л. – 20 шт, заменитель ксилола 2500 мл – 8 шт, фиксатор для иммуногистохимических исследований 10 л – 1 шт фиксатор/декальцификатор для биоптатов костного мозга (10х100 мл) – 1 шт лабораторный маркер, устойчивый к растворителям, черный – 3 шт Гарантийные обязательства. Гарантийный период на систему не менее 37 мес. Наличие сервисной службы в РК. Обучение медицинского персонала на рабочем месте. Руководство пользователя на русском и государственном языках. Станция заливки в комплекте. Станция заливки ткани с графическим дисплеем разработана специально для заключения проведенных тканевых образцов в парафин с формированием готовых к резке блоков. Система полностью программируема, что позволяет задавать время ее запуска и выключения, а также полностью контролировать температуру рабочих поверхностей. Требования к условиям окружающей среды. Температура 10-40С. Относительная влажность 30% - 85% (без конденсации). Давление 70 кПа - 106 кПа. Электрические характеристики. Номинальное напряжение и ток 230В±10%, 50/60 Гц, 1630Вт. Метрические характеристики станции. Размеры (ДхШхВ):1200x560x290 мм. Общий вес аппарата 68 кг. Подключение воды не требуется. Испарения аспирации / фильтрации не требуется. Время, необходимое для подготовки прибора к работе с холодного старта 30 мин (для парафиновых камер 2 часа). Состоит из 3-х модулей: диспенсер парафина, нагревающий модуль, охлаждающий модуль. Интерфейс. Регулировка температуры через электронный термостат с микропроцессором. Визуализация рабочих параметров на панели управления с цифровым дисплеем, на двух языках (итальянском и английском языках). Подсветка панели управления. Режим автоматического таймера, позволяющий задать начало и окончание времени работы прибора. Сигналы тревоги: аудио-сигналы с регулируемыми тоном и громкостью, предупреждающие сообщения на экране. Функции диагностики: автодиагностика, сообщения об ошибке с указанием ее кода. Характеристики диспенсера парафина. Габариты (ДхШхВ): 360x550x290 мм. Вес 21 кг. Напряжение 700Вт. Предохранители 4А - 5x20мм - T4AH250V. Визуализация рабочих параметров на панели управления с цифровым дисплеем, на двух языках (итальянском и английском языках). Диапазон значений температуры диспенсера парафина от +20°C до +70°C, ±2°C. Две отдельно термостатируемые зоны. Размеры парафиновой камеры (ШхГхВ): 300x150x100 мм. Объем парафиновой камеры 4 литра. Парафиновая камера имеет крышку и выполнена из нержавеющей стали. Время предварительного нагревания парафина в парафиновой камере 2 часа. Размеры рабочей поверхности (ШхГ): 360x300 мм. Рабочая поверхность выполнена из алюминия. Наличие поддона для сбора отходов. Подсветка рабочего пространства - галогеновая лампа 12 Вольт - 5 Вт. Система дозирования парафина через дозирующую насадку, управляемую датчиком движения. Регулировка потока парафина - ручка сверху на сопле. Быстрое охлаждение образцов до -3°C. Переключатель на охлаждающей пластине (Пельтье) оранжевого цвета. Характеристики нагревающего модуля. Габариты (ДхШхВ): 360x550x290 мм. Вес 17 кг. Мощность 330 Вт. Предохранители 3,15 А - 5x20 мм - T3.15AH250V. Визуализация рабочих параметров на панели управления с цифровым дисплеем, на двух языках (итальянском и английском языках). Диапазон значений температуры нагревающего модуля от +20°C до +70°C,± 2°C. Две отдельно термостатируемые зоны. Внешние размеры верхней камеры с крышкой (ШхГхВ): 315x210x104 мм. Размеры съемной камеры для держателей кассет (ДхШхВ): 310x195x100 мм. Объем съемной камеры для держателей кассет 5,5 л. Размеры нижней камеры (ШхГхВ): 265x205x40 мм. Объем нижней камеры 3 л. Крышка нижней камеры горизонтальная, сдвижная. Характеристика охлаждающего модуля. Габариты (ДхШхВ): 500x550x290 мм. Вес 30 кг. Мощность 600 Вт. Предохранители 4 А - 5x20 мм - T4AH250V. Визуализация рабочих параметров на панели управления с цифровым дисплеем, на двух языках (итальянском и английском языках). Диапазон значений температуры охлаждающего модуля до -20°C, ± 2°C. Размеры поверхности охлаждения (ШхГ): 400x245 мм. Вес 30 кг. Напряжение 600 Вт. Вместимость 70-80 кассет. Комплект поставки. Станция заливки в комплекте – 1 шт., воск искусственный с повышенной плотностью, 5 кг/уп – 10шт., биопсийные кассеты с отделяемой крышкой, 2000 шт/уп – 3 шт., стандартные кассеты без крышки с круглыми отверстиями и площадью для маркировки 500 шт/уп. – 20шт., заливочные формы из нержавеющей стали, размер 15х15х7мм, 10 шт/уп. – 1шт., заливочные формы из нержавеющей стали, размер 24х24х7мм, 10 шт/уп. – 1шт., заливочные формы из нержавеющей стали, размер 30х24х7мм, 10 шт/уп. – 1шт., заливочные формы из нержавеющей стали, размер 37х24х7мм, 10 шт/уп - 1шт. Гарантийные обязательства. Гарантийный период на систему не менее 37 мес. Наличие сервисной службы в РК. Обучение медицинского персонала на рабочем месте. Ротационный микротом. Ротационный микротом является высокопроизводительным прибором, который предназначен для изготовления парафиновых срезов. Легко снимающийся универсальный зажим для кассет с трехмерной ориентацией объекта обеспечивает точное расположение образца по отношению к лезвию ножа. Точность установленного угла резки обеспечивается посредством точной настройки угла ножа стопорным рычагом, размещенном на платформе ножа. Прибор должен обеспечивать высокое качество парафиновых срезов. Пределы регулировки толщины среза не менее 0,5 – 60 µ. Ориентация образца: в 3-х плоскостях: горизонтальная.: 8º, вертикальная.: 8º, вращение: 90º. Перемещение базы держателя ножа по-вертикали: максимально до 55 мм; если установлены все адаптеры - до 40 мм. Перемещение базы держателя ножа по-горизонтали: до 45 мм. Тримминг образца может осуществляться с помощью маховика грубой подачи, расположенного с левой стороны прибора или с помощью рычага механического тримминга. Шаг подрезки блока с помощью рычага механического тримминга (расположен в левом нижнем углу фронтальной части микротома) 10 µ или 50 µ. Горизонтальный размер объекта не менее 25 мм. Вертикальный размер плоскости резания не менее 59 мм. Ретракция объекта не менее 220 µ. Пределы регулировки угла наклона ножа в пределах 0-10º. Трехмерная ориентация объекта, легко снимающийся универсальный зажим для кассет. Габаритные размеры не более 40 х 47 х 29,5. Вес не более 29 кг. Комплект поставки: База держателя ножа - 1шт. Держатель одноразовых лезвий низкого профиля-1шт. Низкопрофильная прижимная пластина для держателя одноразовых лезвий -1шт. Трехосный механизм ориентации держателя-1шт. Универсальный держатель кассет с адаптером-1шт. Чехол-1шт. Поддон для отходов – 1шт. Комплект инструментов: торцевой ключ, размер 5 -1шт. торцевой ключ, размер 4 - 1шт. торцевой ключ, размер 3 - 1шт. масло для микротома, 50 мл - 1шт. отвертки - 2шт. Комплект расходного материала: ручка для одноразовых микротомных ножей, стандарт – 1шт., одноразовые микротомные ножи низкого профиля, 50 шт/уп. – 10 шт., планшет горизонтальный из пластика на 20 предметных стекол с разделителем, без крышки – 5шт., синтетическая монтирующая среда 500 мл – 2шт. Гарантийные обязательства. Гарантийный период на систему не менее 37 мес. Наличие сервисной службы в РК. Обучение медицинского персонала на рабочем месте. Руководство пользователя на русском и государственном языках. Криостат Напольный экономичный криостат-микротом для исследовательской работы в гистологических лабораториях и для срочных биопсий. Диапазон температур в камере криостата до -35°С. Диапазон толщины срезов от 1 до 100 мкм. Автоматическая ретракция. Автоматический подсчёт количества срезов и суммарный тримминг, подсветка и обдув стекла дают исключительную видимость в любых условиях работы. Электрические характеристики. Номинальное напряжение и ток AC 230В±10%, 50/60 Гц, 9 A. Компьютерное управление. Резервное ЗУ: 3 В литиевая батарея; срок службы не менее 10 лет. Требования к условиям внешней среды. Рабочая температура до 35 °C. Рабочая относительная влажность до 85% (без конденсата). Температура хранения до 60° C. Относительная влажность хранения 85% (без конденсата). Уровень шума менее 65 Дб. Метрические характеристики. Размеры (Ширина х Длина х Высота) камеры 60 x 75 x 118 см. Размеры (Ширина х Длина х Высота) микротома 21.1 x 31.7 x 18.6 см. Вес камеры с микротомом 176 кг. Пользовательский интерфейс. Дисплей 240 x 64 см, ЖК-дисплей. Предупреждение об ошибке - звуковые и на дисплее. Функция диагностики - самодиагностика, вывод сообщений об ошибке на экран. Главная панель управления: 5 функциональных клавиш, 3 клавиатурных переключателя со светодиодами, 1 переключатель клавиатуры и 1 световой индикатор сети. Тон клавиш вкл/выкл. Левая панель управления: 1 Маховик, 2 клавиатурных переключателя со светодиодами. Функциональные характеристики. Камера. Стеклянное окно: Подогрев окна способствует уменьшению образования конденсата. Система блокировки: доступ в камеру ограничен паролем. До трех паролей и предупреждающих сообщений. Наличие подставки для ног для ног при работе по изготовлению срезов. Бутыли для отходов: 2-х литровая бутыль, которая собирает жидкость и др. остатки во время цикла размораживания. Подсветка камеры: при нажатии клавиши Light (вык./вкл) или включается автоматически при открытии окна. Автоматически выключается, когда микротом или клавиатура находятся в нерабочем состоянии в течении не более 30 мин. Охлаждение макрообъектов до -55°С, камеры до -35°С, система быстрого охлаждения до - 60°С. Камера для заморозки под воздействием повышенного давления. Компоненты для замораживания, которые содержат три заменяемые вставки по 4 позиции в каждой для замораживаемых образцов. 12-позиций включают в себя 4 позиций для более быстрого замораживания. Набор столиков - объектодержателей и криованночки. Система блокировки: когда микротом не используется, предотвращает случайный контакт с лезвием. Устройство для удаления ненужных срезов. Цикл разморозки - ручная опция и автоматическая опция. Микротом. Толщина срезов от 1до 99 с интервалом 1 µm. Счетчик срезов может быть установлен на указание либо полного числа срезов, либо полной длины сделанных срезов (в микрометрах). Ретракция от 0 до 99 с интервалом 1 µm, определяет расстояние в микрометрах, которое микротом вбирает при движении лезвия вверх, устанавливается по выбору. Скорость ретракции высокая: 800 µm/сек., малая: 500 µm/сек. Тримминг от 1 до 100 µm с интервалом 1 µm. Размер держателя образцов: окружность 25 мм, 38 мм, 55 мм (все включая юстировочную метку на оси). Ориентация объекта: зажим фиксирует держатель образца и мuкротом. Юстировочная метка ± 10° (ось z), 360° (ось y) на лицевой стороне зажима помогает правильно позиционировать держатель образца. Вертикальный ход 63 mm (2.48 дюйма). Горизонтальный ход 11.9 mm (0.47 дюйма). Антироллерный держатель среза присоединен к зажиму для облегчения возврата образца. Антироллерная пластина присоединена к держателю лезвия для облегчения возврата образца. Стандартные аксессуары: силовой кабель - 1 шт, флуоресцентная лампа, установлена - 1 шт, диспенсер лезвий - 1 шт, формочки криомолд, стандарт (100 в коробке) - 1 коробка, формочки криомолд, биопсия (100 в коробке) - 1 коробка, матричная среда для криотомии 125 мл - 1 емкость, держатель образцов малый - 6 шт, держатель образцов средний - 6 шт, пластина для столика 4 отверстия, установлено 3 шт пластина для столика 4 лунки, установлено 3 шт, теплоотвод (стандарт) - 1 шт, утилизирующий поддон - 1 шт, щетка для чистки дренажа - 1 шт, сборка держателей устойчивых к раскачиванию - 1 шт, сборка пластин устойчивых к раскачиванию - 1 шт, емкость для отходов, установлена - 1 шт, заключающая среда для обработки препаратов перед помещением в криостат, нейтральная, 4 х 100 мл – 1шт, одноразовые микротомные ножи для криостатной резки замороженных тканей, 20 шт/уп – 2уп. Гарантийные обязательства. Гарантийный период на систему не менее 37 мес. Наличие сервисной службы в РК. Обучение медицинского персонала на рабочем месте. Руководство пользователя на русском и государственном языках. Водяная баня для расправления срезов с нагревательным столиком Водяная баня предназначена для расправления срезов на этапе микротомии. Водяная баня совмещена с нагревательным столиком. Электрические характеристики. Номинальное напряжение и ток AC 230В±10%, 50/60 Гц, 350Вт. Метрические характеристики водяной бани с нагревательным столиком. Габаритные размеры 350х350х150 мм. Вес 8 кг. Подключение воды не требуется. Испарения аспирации / фильтрации не требуется. Панель управления с цифровым дисплеем. Подсветка неоновая лампа 6 Вт. Характеристики водяной бани. Объем съемной водяной бани 1,2 л. Температура воды + 20 °C до +70 °, ±1°C. Температурный датчик РТ 100. Регулировка температуры через электронный термостат с микропроцессором. Безопасное извлечение бани при помощи шарнирного рычага с защитным устройством. Характеристики нагревательной поверхности. Размер нагревательной поверхности 350х100 мм. Температура нагревательной поверхности от + 20°C до +50°C. Вместимость нагревательной поверхности - 24 предметных стекла. Комплект поставки: водяная баня с нагревательным столиком в комплекте – 1 шт, предметное стекло для микроскопии, с матовым полем, 45° Углы, ДИМ. 75.0(+0,5) x 25.0(+0.5)мм,1,0-1,2 мм толщиной, с папиросной бумагой с чередованием, 50 шт/уп – 150 уп, стекло покровное, толщина 0,13-0,16 мм, 24х50 мм, 100 шт/уп -25уп, стекло покровное, толщина 0,13-0,16 мм, 24х24мм, 200шт/уп – 25 уп, гематоксилин Майера, 1000 мл – 10шт, Эозин 1% водный раствор, 1000 мл – 10шт, декальцинирующий электролитный раствор, 2500 мл – 2шт, сосуд для окраски светло-зеленого цвета (пластик), 12 шт/уп – 1уп. держатель на 25 предметных стекол с пластиковой ручкой – 2шт. Гарантийные обязательства. Гарантийный период на систему не менее 37 мес. Наличие сервисной службы в РК. Обучение медицинского персонала на рабочем месте. Руководство пользователя на русском и государственном языках. |
| --- | --- |

Председатель:										Джариев Н.Н.- директор

Заместитель Председателя:		Досаханов Ж.А. – заместитель директора по лечебной работе

Члены:	Джарылкасинова Ж.К. – заместитель директора по организационно-методической  работе

Кривалова Е.Ю. – заместитель директора по финансово-экономическим вопросам

Бейсенов К.Д.– юрисконсульт

Независимый эксперт:	Сатбаева Э.Б. - руководитель референс-центра

РГП на ПХВ «КазНИИОиР»